Общая характеристика работы

Актуальность работы. Многолетний опыт использования низкоинтенсивной лазерной терапии (НИЛТ) в медицинской практике свидетельствует о том, что такое лазерное воздействие обладает существенными преимуществами перед общепринятым медикаментозным лечением, такими как: отсутствие аллергических и токсических реакций, расширение возможностей амбулаторной реабилитации и профилактики; простота, безопасность и высокая мобильность технологий; экологическая чистота и стерильность лазерного света; снижение заболеваемости с минимальными затратами на профилактические мероприятия. Для эффективной НИЛТ необходимо владеть информацией о величине порогового уровня низкоинтенсивного лазерного излучения, влияющего на организм пациента. Эти уровни различны у разных людей. Поэтому проблема подбора индивидуальных доз лазерного воздействия до настоящего времени остается актуальной. Необходимость оперативного решения данных задач особенно очевидна с учетом имеющегося диссонанса между наличием в нозологически стандартизованных методиках НИЛТ широкого диапазона дозовых нагрузок, предлагаемых специалистам для достижения у профильных больных хорошего терапевтического эффекта (В.И. Козлов, В.А. Буйлин), и отсутствием удовлетворительных конечных результатов такой терапии вследствие непредсказуемости индивидуальных реакций пациентов на одинаковые значения режимов курсового лазерного воздействия, а также весьма нередкого развития негативных последствий в ближайшие сроки лечения (В.Е. Илларионов).

для предупреждения отрицательных реакций НИЛТ целесообразно использовать комплексную методику, ключевую позицию в которой занимает система мониторингового контроля адаптационных свойств организма во время выполнения сеанса, позволяющая оценить влияния внешних воздействий на адаптационные резервы организма, которые можно контролировать по реакции кровоснабжения органов на НИЛТ (В.А. Буйлин).

Одним из важнейших показателей нормального физиологического состояния органа или ткани является степень их кровенаполнения, точнее, кровенаполнения снабжающих их микрососудов, что позволяет по показателям микроциркуляции определять адаптационные свойства организма и отслеживать качество лечебного воздействия (А.М.Чернух).

Для исследования капиллярных кровотоков наиболее целостно подходит методика фотоплетизмографии (А.М.Чернух, Е.И. Дерябин). В отличие от кардиоинтервалографии, плетизмография может предоставить информацию не по одному (частота сердечных сокращений), а по нескольким параметрам, важнейшими из которых являются тонус периферических сосудов, частота сердечных сокращений, ударный объем крови. Использование в настоящее время нейросетевых технологий с интегрированными нечеткими модулями принятия решений, большая распространенность и относительно невысокая стоимость персональных компьютеров открывает новые перспективы в использовании этой методики.

таким образом, разработка методов и средств управления лазерной терапией на основе оценки динамики адаптационных свойств организма по показателям фотоплетизмограммы является актуальной задачей.

Работа выполнена в соответствие с Федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями 2007-2011 г.г.», подпрограмма «Артериальная гипертония» и с научным направлением Курского государственного технического университета «Разработка медико-экологических информационных технологий».

Цель работы. повышение эффективности НИЛТ посредством нечеткого управления интенсивностью лазерного излучения на основе анализа динамики структурных и спектральных характеристик фотоплетизмограммы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- разработать способ управления лазерным терапевтическим воздействием в процессе проведения физиотерапевтической процедуры низкоинтенсивным лазерным излучением;

- сформировать пространство информативных признаков, выделяемых из сигнала фотоплетизмограммы, предназначенных для контроля изменения адаптационных свойств организма человека под воздействием низкоинтенсивного лазерного излучения;

- синтезировать модуль нечеткого вывода, предназначенный для контроля динамики адаптационных свойств организма в процессе НИЛТ;

- разработать структуру системы поддержки принятия решений для управления НИЛТ;

- провести апробацию предложенных способов и средств управления лазерной терапией на репрезентативных контрольных выборках больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Методы исследований. Для решения поставленных задач использовались методы системного анализа, спектрального анализа, математической статистики, теории нечетких нейронных сетей и распознавания образов, экспертного оценивания и принятия решений. При разработке модуля нечеткого управления в качестве инструментария использовался Matlab 6.0 с графическим интерфейсом пользователя для NN – NNTool и со встроенным пакетом Fuzzy Logic Toolbox.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:

- способ управления лазерным терапевтическим воздействием в процессе проведения физиотерапевтической процедуры, позволяющий осуществить подбор индивидуальных доз терапевтического низкоинтенсивного лазерного излучения, отличающийся формированием управляющих команд на основе контроля и анализа изменения структурных и спектральных свойств фотоплетизмограммы;

- способ синтеза признакового пространства, отличающийся алгоритмом выделения анализируемых фрагментов из сигнала фотоплетизмограммы, алгоритмами сегментации фотоплетизмограммы и процедурами определения информативных признаков во временной и частотной областях, позволяющий осуществить управление процедурой лазерной терапии, приводящее к снижению отрицательных реакций организма на лазерное излучение;

- алгоритм поиска кодовых точек фотоплетизмограммы, осуществляющий сегментацию фотоплетизмограммы на кардиоинтервалы, отличающийся тем, что в качестве базовой точки выбрана точка глобального максимума отсчетов фотоплетизмограммы, а для верификации координат кодовых точек используются три ступени, первая из которых основана на сравнении динамических диапазонов смежных кардиоциклов, вторая – на ретроспективном анализе предшествующих координат найденных кодовых точек, и третья – на временной селекции полученных кардиоинтервалов;

- способ вычисления S-параметра фотоплетизмограммы, заключающийся в сегментации фотоплетизмограммы на кардиоинтервалы, определения кодовых точек в каждом из выделенных кардиоциклов и вычислении разности площадей фигур, задаваемых кодовыми точками фотоплетизмограммы, позволяющий мониторировать динамику структурных свойств фотоплетизмограммы;

- модуль нечеткого управления, позволяющий осуществлять управление лазерной терапией на основе данных, полученных на нечетких шкалах, отличающийся адаптируемой к исходному адаптационному резерву пациента структурой фуззификатора, в состав которого входит блок коммутации функций принадлежности, включающий блок памяти текущего адаптационного резерва и схему выбора кортежа функций принадлежности.

Практическая значимость и результаты внедрения. Разработана система поддержки принятия решений при НИЛТ, позволяющая по показаниям фотоплетизмограммы оценивать изменения адаптационного резерва организма, вызванные лазерным излучениям, и принимать адекватные решения по управлению интенсивностью лазерного излучения, направленные на усиление терапевтического эффекта.

программные средства ориентированы на практическое здравоохранение и реализуют алгоритмы управления, способствующие повышению эффективности НИЛТ.

Результаты исследований в виде методического, информационного и программного обеспечения апробированы в отделении сосудистой хирургии Областной клинической больницы г. Курска, используются в научных исследованиях кафедры сосудистой хирургии Курского государственного медицинского университета и внедрены в учебный процесс Курского государственного технического университета при подготовке специалистов по направлению 200300.68 – «Биомедицинская инженерия».

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих научно-технических конференциях: VIII, IX, X и XI Международных научно-технических конференциях «Медико-экологические информационные технологии» (Курск, 2005, 2006, 2007, 2008); XIV Российской научно-технической конференции с международным участием «Материалы и упрочняющие технологии» (Курск, 2007); 8-й Международной конференции «Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации» (Распознавание-2008) (Курск, 2008); XIII Всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых ученых и специалистов «Новые информационные технологии в научных исследованиях и образовании» (Рязань, 2008); XIV Международной научно-практической конференции «Экология и жизнь» (Пенза, 2008).

Положения, выносимые на защиту

- управление экспозицией лазерного терапевтического воздействия посредством формирования управляющих команд на основе контроля и анализа изменений структурных и спектральных свойств фотоплетизмограммы в процессе проведения физиотерапевтической процедуры, приводящее к повышению эффективность лазерной терапии.

- Признаковое пространство, полученное на основе структурного и частотного анализа фотоплетизмограммы, позволяющее создать нечеткую нейронную сеть и контролировать динамику адаптационных свойств организма.

- Нечеткая нейронная сеть, включающая два нечетких решающих модуля, осуществляющие нечеткий анализ динамики адаптационного резерва, формирующая управляющие команды, ведущие к снижению отрицательных реакций организма на лазерное излучение.

Публикации. по теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, включая 3 статьи в журналах, входящих в перечень периодических научных изданий, рекомендованных ВАК РФ.

Личный вклад автора. В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце автореферата, в [1], [9], [13] и [14] автором предложены структуры модулей нечеткого вывода и алгоритмы их обучения, предназначенные для контроля адаптационного статуса человека; в [2], [3], [7] автором исследуются модели нечетких нейронных сетей, предназначенных для контроля адаптационного статуса человека; в [5] и [6] соискателем предложена методика определения адаптационного статуса по объективным показателям, в [8] соискатель предложил способ преобразования нечетких данных в экспертных системах медицинского назначения; в [10], [12] автор исследовал динамику параметров фотоплетизмосигнала в процессе лазерной терапии.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографического списка, включающего 138 наименований. Работа изложена на 150 страницах машинописного текста, содержит 48 рисунков и 22 таблицы.

основное содержание работы

Во введении к диссертации обосновывается актуальность темы, определяются цели и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы. Кратко излагается содержание глав диссертации.

В первой главе исследуются биологические эффекты низкоинтенсивного лазерного излучения. Показано, что обычная лазерная терапия может вызвать лечебный эффект в узком диапазоне параметров при достаточных адаптационных резервах организма. Известные способы оценки эффективности лазерной терапии носят ретроспективный характер и включают определения множества клинико-лабораторных, биохимических, иммунологических и других показателей крови, тогда как для прогноза общего терапевтического эффекта чрезвычайно важно установление срочного ответа биологического объекта на воздействие.

В качестве индикатора такого ответа предложено использовать изменение адаптационного статуса организма в процессе физиотерапевтического воздействия. Выявлено, что лазерное излучение оказывает влияние на параметры микроциркуляций, поэтому в качестве индикатора адаптационного статуса целесообразно использовать пальцевую фотоплетизмограмму, в которой содержится информация как о показателях микроциркуляций, так и о состоянии вегетативной нервной системы.

Вторая глава посвящена вопросам синтеза признакового пространства для оценки адаптационных резервов организма человека на основе данных, получаемых из пальцевой фотоплетизмограммы.

В результате анализа фотоплетизмографического сигнала установлено, что при извлечении из него информативных признаков целесообразно использовать структурные методы анализа как во временной, так и в частотной областях.

Для анализа фотоплетизмосигнала во временной области выбрано кодирование фотоплетизмограммы пятью точками. Используемая при синтезе признакового пространства модель фотоплетизмосигнала и ее кодирующие точки показаны на рис.1.

На основе такого кодирования введен информативный параметр S, определяемый разностью площадей фигур, образованных кодирующими точками фотоплетизмограммы (площадью заштрихованной фигуры на рис.1), и вычисляемый согласно формуле

S=i=1N(ai−(B5a−B1aB5t−B1ti+B1a−B1tB1a−B5aB1t−B5t)),		(1)

где ai –  величина i - го отсчета фотоплетизмограммы, N - число отсчетов в анализируемой фотоплетизмограмме в интервале [B1t, B5t].

Рис. 1. Основные кодирующие точки фотоплетизмограммы

Для определения этой площади необходимо определить координаты кодовых точек. С этой целью был разработан алгоритм их поиска, осуществляющий сегментацию фотоплетизмограммы на кардиоинтервалы. В алгоритме в качестве базовой точки поиска использовалась точка глобального максимума отсчетов фотоплетизмограммы, а для верификации кодовых точек введены три ступени, первая из которых основана на сравнении динамических диапазонов смежных кардиоциклов, вторая – на ретроспективном анализе предшествующих найденных кодовых точек, и третья – на временной селекции полученных кардиоинтервалов.

На основании найденных координат кодовых точек разработан алгоритм вычисления S-параметра фотоплетизмограммы, основанный на выражении (1).

На основе статистических исследований фотоплетизмосигналов и их спектров выбрана апертура наблюдения фотоплетизмосигналов и частота их дискретизации. Исходя из материалов, представленных в первой главе, сделан вывод, что диагностический интерес представляют волны первого, второго и третьего порядка. волны третьего порядка наблюдать сложно, так как в этом случае длительность анализируемого сигнала соизмерима с периодом терапевтического воздействия, поэтому проводился анализ волн первого и второго порядка. Учитывая, что средняя частота колебаний, соответствующих волнам второго порядка, составляет 0,2 Гц, выбрана апертура наблюдения фотоплетизмограммы 30 с, на которой могут разместиться, в среднем, шесть дыхательных циклов.

В процессе физиотерапии необходимо следить за динамикой информативных признаков.

Один из возможных вариантов предлагаемого решения для показателя S описывает следующая формула

Y1=(i=110Si(t1)−i=110Si(t2))i=110Si(t1),						(2)

где t1- интервал времени до управляющего воздействия, t2- интервал времени после управляющего воздействия.

Для получения информативных признаков в спектральной области, проведем морфологический анализ спектра фотоплетизмограммы, иллюстрируемый рис. 2.

спектр Фурье фотоплетизмограммы определен в окне шириной 30 с. По энергетическому составу в нем преобладают волны первого порядка и их высшие гармоники. Поэтому, исходя из рис. 2, в оконном спектре фотоплетизмограммы выделяется сегмент дыхательной волны (I), сегмент первой гармоники кардиоцикла (II) и сегмент высших гармоник кардиоцикла (III). В третьем сегменте могут быть от одной до пяти гармоник.

рис. 2. Амплитудный спектр Фурье фотоплетизмограммы

Так как амплитуда первой гармоники кардиоцикла максимальна, то все остальные амплитудные параметры целесообразно нормировать относительно этой гармоники, а для поиска информативных параметров использовать третий сегмент. Следовательно, амплитудные параметры спектра фотоплетизмограммы дадут столько информативных признаков, сколько гармоник в третьем сегменте фотоплетизмограммы. В то же время, первая гармоника полезна тем, что ее координата локализуется с высокой точностью за счет высокой амплитуды и, локализовав ее координату, можно определить координаты кратных ей гармоник третьего сегмента с достаточной точностью, несмотря на возможность высокого зашумления.

принимая во внимание только три первых гармоники кардиоцикла, получаем два информативных признака, определяемых по следующим формулам:

Y2=F(ω)2maxF(ω)1max,									(3)

Y3=F(ω)3maxF(ω)1max,									(4)

где F(ω)imax- модуль максимальной амплитуды в полосе i-й гармоники кардиоцикла спектра фотоплетизмограммы.

Спектральные характеристики фотоплетизмограмммы необходимо измерять в процессе осуществления терапевтического воздействия. Изменение этих параметров можно наблюдать на примере спектрограмм, показанных на рис. 3.

Так как эта картина достаточно сложна, то на каждой гармонике фотоплетизмограммы выделяем два информативных параметра: ширину гармоники (ширина частотного диапазона, который занимает гармоника) и частоту гармоники.

Рис.3. спектр Фурье фотоплетизмограммы до НИЛТ (слева) и после НИЛТ (справа)

методику определения амплитудных и частотных параметров спектра фотоплетизмограммы, которая может быть отнесена к любой гармоники фотоплетизмограммы, иллюстрирует рис.4. все гармоники кардиоцикла на фотоплетизмограмме размыты, то есть занимают некоторую частотную полосу (это объясняется нестационарностью сигнала в окне). На рис.4 эта полоса ограничена координатами ωi1 и ωi2, которые на нем определены на уровне 0,8F(ω)imax.

Статистические исследования спектров фотоплетизмограмм пациентов с различными адаптационными резервами показали, что при частоте дискретизации фотоплетизмограммы 100 Гц и ширине окна 30 с ширина полосы гармоники кардиоцикла не превышает величины десяти отсчетов или 0,333 Гц. Поэтому величины  ωi1 для всех гармоник кардиоцикла привязаны к частотам Ωi и определяются по следующим формулам:

ωi1= Ωi-2π·0,333/2;								(5)

ωi2 =Ωi+2π·0,333/2.								(6)

Рис.4. Процесс определения абсцисс полосы частот, занимаемой i-гармоникой фотоплетизмограммы

Четвертый, пятый и шестой информативные признаки определяют нормированную площадь под кривой спектрограммы в интервале ωi1  и ωi2 и вычисляется по следующим формулам:

Y4=1F(ω)1maxi=ω11ω12F(ωi),							(7)

Y5=1F(ω)1maxi=ω21ω22F(ωi),							(8)

Y6=1F(ω)1maxi=ω31ω32F(ωi),							(9)

где ωi1 – нижняя граница полосы i-й гармоники кардиоцикла, выраженная в отсчетах; ωi2 – верхняя граница полосы i-й гармоники кардиоцикла, выраженная в отсчетах; F(ωi)- i-й отсчет амплитудного спектра фотоплетизмограммы.

координаты амплитуды первой гармоники кардиоцикла Ω1 определяем по величине F(ω)1max, как это показано стрелками на рис. 4. Координаты же остальных гармоник вычисляем как Ω2=2·Ω1, Ω3=3∙Ω1, поэтому вводим еще один информативный признак Y7= Ω1.

информативные признаки делим на три категории. К первой категории относим признаки, которые отражают форму волны сигнала и получены по фрагментам фотоплетизмограммы, записанным как до, так и в процессе физиотерапии. В эту категорию попал всего лишь один признак (Y1), который определяется по формуле (2).

Ко второй категории относятся информативные признаки Y2…Y6, вычисляемые по спектру Фурье фотоплетизмограммы. Информативные признаки Y2…Y6 вычисляются по формулам (3), (4), (7-9), соответственно.

К третьей категории относятся информативный признак Y7, который является частотой сердечных сокращений, вычисленной во временном окне, определяемом временем анализа фотоплетизмограммы. информативный признак Y7 вычисляется согласно выражению

Y7=Ω1,										(10)

где F(Ω1)=supF(ωi)ωi∈0...Ω; Ω=2π·Fд/2; Fд - частота дискретизации фотоплетизмосигнала.

информативные признаки Y2, Y3 характеризуют распределение энергии фотоплетизмограммы между гармониками кардиоцикла, а информативные признаки Y4…Y6 характеризуют энергию конкретной гармоники кардиоцикла.

В третьей главе исследуется автоматизированная система управления процессом НИЛТ  посредством контроля изменения адаптационного резерва.

Система управления включает ЭВМ с модулями обработки данных (структурный анализ, Фурье-анализ, дискриминантный анализ), модулем моделирования нечетких нейросетевых структур и рядом вспомогательных технических средств, позволяющих измерять и оцифровывать сигналы фотоплетизмограммы, а также изменять и вычислять показатели адаптационного резерва по индексу функциональных изменений (ИФИ) Р. Баевского и по информативным признакам в синтезированном признаковом пространстве.

Разработан способ управления лазерным терапевтическим воздействием посредством трех управляющих команд, формируемых на основе контроля динамики изменения адаптационного резерва, определяемого посредством анализа фотоплетизмограммы. Первая команда рекомендует поднять матричный преобразователь над поверхностью кожи и тем самым уменьшить интенсивность облучения, вторая команда рекомендует прекратить экспозицию, третья команда рекомендует прекратить процедуру.

Схема алгоритма управления процедурой лазерной терапии, реализующая предложенный способ, представлена на рис. 5.

Рис. 5. Схема алгоритма управления процедурой лазерной терапии

методика лазерной терапии определяется выявленной патологией, например, терапевтическое воздействие на четыре зоны с экспозицией 2 минуты на зону и длительностью 8…10 минут.

В процессе терапии контролируется фотоплетизмограмма (блок 5). По отсчетам фотоплетизмограммы определяются информативные признаки, по которым нечеткий решающий модуль определяет изменение адаптационного резерва пациента. в зависимости от этого формируется управляющая команда (блок 8). Реакции организма на НИЛТ разделены на шесть классов: 1→2; 1→3; 1→4; 2→3; 2→4; 3→4, где цифрами от 1 до 4 обозначены четыре уровня адаптационного резерва по ИФИ, причем левая цифра указывает исходный адаптационный резерв, которому соответствует вектор информативных признаков Y0.

исходный адаптационный резерв пациента в начале процедуры определяется по семи информативным признакам на основе дискриминантного анализа или по ИФИ (блок 3), а контроль его динамики, определяемый в процессе процедуры физиотерапии, осуществляется по семи информативным признакам посредством нечеткой нейросетевой структуры (блоки 6, 7).

Качество работы такого классификатора динамики адаптационного резерва зависит как от адекватности нечетких импликаций, используемых в агрегаторе, так и от адекватности параметров слоев нейронной сети, используемой в качестве классификатора управляющих команд. Поэтому при обучении нечеткой нейронной сети ее целесообразно структурировать на два решающих модуля, причем выходные данные первого модуля (уверенности в соответствующих классах динамики адаптационного резерва), использовать для настройки второго модуля (многослойной нейронной сети). Структурная схема первого решающего модуля показана на рис. 6.

Для обучения нечеткой нейронной сети разработан алгоритм, включающий итерационный процесс автономного обучения нечетких решающих модулей, с последующим обучением сети в целом, то есть с последующей коррекцией параметров решающих модулей, входящих в ее состав.

Для моделирования нечеткой нейронной сети в среде MATLAB 6 было разработано программное обеспечение, позволяющее моделировать как отдельные модули нечеткой нейронной сети, так и всю сеть в целом, и осуществляющее интегрирование отдельных модулей в нечеткую нейронную сеть.

На входе нечеткой нейронной сети (на входе первого модуля - рис.7) семь информативных признаков, каждому из которых, в зависимости от динамики адаптационного резерва, соответствуют три вектора функций принадлежности. На выходе нечеткого решающего модуля  шесть классов динамики адаптационного резерва, а на выходе нечеткой нейронной сети три управляющих команды, причем виртуально присутствует четвертая команда - не предпринимать никаких действий по изменению хода процедуры (отсутствие управляющей команды).

Рис. 6. Структурная схема первого модуля нечеткой нейронной сети

Если необходимо принять решение только на основе работы нечеткого модуля: как изменить экспозицию, отвести светодиодную матрицу от поверхности кожи или перейти на облучение другого участка – необходимо сравнить уверенности по всем трем классам на программном уровне.

Настройка нечеткого модуля нечеткой нейронной сети осуществляется путем минимизации известных функционалов посредством изменения параметров функций принадлежностей и/или подбором нечетких операций в агрегаторе, используя генетические алгоритмы.

После настройки первого (нечеткого) модуля на выходы агрегатора включается нейронная сеть (второй модуль) нечеткой нейронной сети, которая настраивается по известным алгоритмам.

В задачи синтеза фуззификатора входит определение функций принадлежности для выбранного признакового пространства по заданным классам динамики адаптационного резерва. Так как выбрано четыре уровня адаптационного резерва, то его динамику характеризуем тремя классами: 1 -  изменения незначительны 1 (на один шаг); 2 - изменения незначительны 2 (на два шага); 3 - изменения существенны (на три шага). Эти три класса динамики адаптационного резерва дадут шесть классов реакции организма на НИЛТ. Следовательно, при семи информативных признаках фуззификатор будет содержать 42 функции принадлежности.

Для получения компонент векторов функции принадлежности был разработан способ, который включает следующие этапы.

1. Синтез обучающих выборок. 2. Формирование таблицы экспериментальных данных для обучающей выборки в выбранном признаковом пространстве. 3. Функциональные пробы. 4. Получение гистограмм динамики информативных признаков.

гистограммы аппроксимировались сигмоидальными функциями. Для синтеза функций принадлежности использовалось программное обеспечение, разработанное на кафедре БМИ Курск ГТУ.

В результате получены сорок две функции принадлежности, реализующие фуззификатор модуля нечеткого вывода.

В четвертой главе приведены экспериментальные исследования разработанных средств управления лазерной терапией.

Проведены статистические исследования влияния низкоинтенсивного лазерного инфракрасного излучения на параметры фотоплетизмограммы по трем выборкам, которые соответствовали трем фазам лазерной терапии. Результаты проверок выборок по фазам НИЛТ на однородность согласно критерию Уилкоксона показали, что нулевая гипотеза может быть отвергнута с максимальным уровнем значимости 0,05.

Исследование биоуправляемой лазерной терапией проводилось в кардиологическом отделении. Больным ишемической болезнью сердца (ИБС) проводилась лазерная терапия по различным методикам, в том числе и по предлагаемому методу.

В группе А 59 больным проводилась лазерная терапия по традиционной методике. применялся инфракрасный лазер с длиной волны 0,89 мкм на область 3-х зон Захарьина-Геда (средняя треть грудины, верхушка сердца и левая подлопаточная область). Частота следования импульсов 404 Гц, время экспозиции 1… 2 минуты. Курс состоял из 10…12 сеансов проводимых по утрам.

В группе Б (54 больных) проводилась аналогичная терапия, плюс внутривенное лазерное облучение (ВЛОК). Число сеансов колебалось от 2-х до 5, а время экспозиции от 10 до 45 минут, в зависимости от формы и течения стенокардии.

В группе А1 (44 больных) проводилась аналогичная терапия, что и в группе А, но с предложенным биоуправлением.

В группе Б1 (41 больной) проводилась аналогичная терапия, что и в группе Б, но с предложенным биоуправлением.

Эффективность лечения оценивалась по следующим критериям: «хороший» - полное прекращение приступов стенокардии, отказ от приема нитроглицерина (НГ), увеличение толерантности к физическим нагрузкам. «Удовлетворительный» - урежение, ослабление приступов стенокардии, сокращение приема НГ на 50% и более. «Неудовлетворительный» - отсутствие клинического эффекта или некоторое урежение приступов стенокардии с уменьшением потребности в НГ менее чем на 50%.

диаграммы, иллюстрирующие эффективность нечеткого управления лазерной терапией, сгруппированные по используемым методикам лазерной терапии, представлены на рис.7.

Рис.7. круговые диаграммы эффективности лазерной терапии: А, Б, А1 и Б1-методики лазерной терапии, 1-хороший результат, 2- удовлетворительный, 3-неудовлетворительный, 4-вторичное обострение процесса

Анализируя представленные диаграммы, представленные на рис.7, можно сделать вывод, что по сравнению с традиционными способами лазерной терапии, предлагаемый способ биоуправляемой лазерной терапии повысил эффективность лазерной терапии в 2,5 раза и снизил процент вторичного «обострения» в 4…5 раз.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Данная работа посвящена решению научных и практических задач, связанных с повышением качества низкоинтенсивной лазерной терапии путем разработки способов, алгоритмов и программно-технических средств, обеспечивающих управление процессами физиотерапевтических воздействий низкоинтенсивным лазерным излучением на основе показателей динамики адаптационного резерва.

В результате выполнения работы получены следующие основные результаты.

1. разработан способ управления лазерным терапевтическим воздействием посредством управляющих команд, обеспечивающих снижение экспозиции и формируемых на основе контроля динамики изменения адаптационного резерва, позволяющий снизить отрицательные реакции организма на терапевтическое лазерное излучение.

2. разработан способ синтеза признакового пространства по фрагменту фотоплетизмограммы, позволяющий сформировать пространство информативных признаков для управления лазерным терапевтическим излучением, в рамках которого:

разработан алгоритм поиска кодовых точек фотоплетизмограммы, позволяющий осуществить сегментацию фотоплетизмограммы на кардиоинтервалы в процессе мониторирования;

разработан алгоритм вычисления S-параметра фотоплетизмограммы, позволяющий определить один из информативных признаков в признаковом пространстве, основанный на сегментации фотоплетизмограмм на кардиоинтервалы и последующем вычислении фрагмента площади под графиком фотоплетизмограммы.

3.	Разработана структура нечеткой нейронной сети, позволяющая генерировать управляющие команды для управления процессом лазерной терапии, в рамках которой:

предложен фуззификатор нечеткого решающего модуля, позволяющий изменять структуру нечеткого решающего модуля в зависимости от динамики адаптационного резерва;

разработан способ синтеза функций принадлежности для фуззификатора модуля нечеткого вывода, включающий пять этапов и позволяющий получить функции принадлежности для трех исходных классов адаптационного резерва и шести классов реакций организма на низкоинтенсивное лазерное излучение.

4. Предложена структура системы поддержки принятия решений для управления процессом низкоинтенсивной лазерной терапией на основе контроля динамики адаптационного резерва, позволяющая обучать и настраивать модули нечеткой нейронной сети, предназначенные для биоуправления процессом лазерной терапии и формировать пространство информативных признаков, предназначенное для оценки динамики адаптационного резерва.

5. проведена апробация предложенного способа и средств управления лазерной терапией, которая показала, что использование фотоплетизмографии в качестве мониторинговой системы адаптационного резерва во время выполнения НИЛТ повышает эффективность лазерной терапии в 2,5 раза и снижает процент вторичного «обострения» в 4…5 раз.

###### СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК России

- Халед Абдул, Р.С. Метод синтеза модуля нечеткого вывода для трехмерного признакового пространства [Текст] / Р.С. Халед Абдул, С.А. Филист // Вестник новых медицинских технологий. Тула, 2006. Т. XIII, №2. С. 55-56.

- Халед Абдул, Р.С. Модели нечетких нейронных сетей с трехстабильным выходом в инструментарии для психологических и физиологических исследований [Текст] / Р.С. Халед Абдул, О.В. Шаталова, С.А. Филист, В.В. руденко // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2007. Т. 6, №2. С. 475-479.

- Халед Абдул, Р.С. Способ моделирования нечетких нейросетевых моделей в пакете MATLAB для биомедицинских приложений [Текст] / Р.С. Халед Абдул, В.В. Жилин, С.А. Филист, О.В. Шаталова //Медицинская техника №2, 2008. С. 15-18.

Статьи и материалы конференций

- Халед Абдул, Р.С. Разработка алгоритмов генетического типа для синтеза модулей нечеткого управления [Текст] / Р.С. Халед Абдул // Медико-экологические информационные технологии - 2005: сб. материал. VIII Междунар. научн.-техн. конф. / Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2005. С.108-112.

- Халед Абдул, Р.С. Методика и процедуры моделирования психической напряженности [Текст] / Р.С. Халед Абдул, А.А. Грахов, К.В. Жилина// Медико-экологические информационные технологии - 2006: сб. материал. IX Междунар. научн.-техн. конф. / Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2006. С.102-107.

- Халед Абдул, Р.С. Синтез решающих правил для оценки уровня адаптационного потенциала организма и управления состоянием здоровья на основе психологических и физиологических параметров[Текст] / Р.С. Халед Абдул, А.Е. Белозеров, С.А. Филист //Материалы и упрочняющие технологии - 2006. сб. материал. XIII Российской научн.-техн. конф. с международным участием. Часть 2/ Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2006. С.121-124.

- Халед Абдул, Р.С. Способ моделирования нечетких нейронных сетей [Текст] / Р.С. Халед Абдул, В.В. Жилин, С.А. Филист, О.В. Шаталова// Медико-экологические информационные технологии - 2007: сб. материал. юбилейной X Междунар. научн.-техн. конф. / Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2007. С.224-227.

- Халед Абдул, Р.С. Способ перехода от категориальных данных к порядковым в экспертных системах медико-биологического назначения [Текст] / Р.С. Халед Абдул, А.Е. Белозеров, С.А. Филист //Системные исследования в науке и образовании: Сборник научных трудов/Курск.гос.ун-т: МУ». Издательский центр «ЮМЭКС», 2007. С.7-10.

- Халед Абдул, Р.С. Способ настройки модифицированной нечеткой нейронной сети TSK, предназначенной для классификации биомедицинских данных, полученных на порядковых шкалах [Текст] / Р.С. Халед Абдул, А.Е. Белозеров, С.А. Филист, В.Н. Шевякин //Материалы и упрочняющие технологии - 2007. сб. материал. XIV Российской научн.-техн. конф. с международным участием/ Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2007. С.121-124.

- Халед Абдул, Р.С. Использование спектральных характеристик фотоплетизмограмм для управления процессом низкоинтенсивной лазерной терапии [Текст] / Р.С. Халед Абдул, С.А. Филист, В.Н. Шевякин //Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации. Распознавание - 2008: Сб. мат-лов VIII Межд. конф./ Курск, гос. техн. ун-т. Курск, 2008. С. 142-145.

- Халед Абдул, Р.С. Нечеткая нейронная сеть с гибридным алгоритмом обучения [Текст] / Р.С. Халед Абдул //Новые информационные технологии в научных исследованиях и образовании: материалы XIII Всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых ученых и специалистов. Часть II. Рязанский государственный радиотехнический университет. 2008.  С.11-12.

- Халед Абдул, Р.С. Экспериментальные исследования влияния низкоинтенсивного лазерного инфракрасного излучения на параметры фотоплетизмограммы [Текст] / В.М. Бродский, С.А. Филист, Р.С. Халед Абдул// Медико-экологические информационные технологии - 2008: сб. материал. юбилейной XI Междунар. научн.-техн. конф. / Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2008. С.56-61.

- Халед Абдул, Р.С. Нейросетевой решающий модуль для исследования живых систем [Текст] /С.г. Емельянов, А.Ф. Рыбочкин, С.А. Филист//Известия Курского государственного технического университета №2 (23), 2008. С. 77-82.

- Халед Абдул, Р.С. Модель нечеткого решающего модуля для систем медицинского назначения при наличии размытости классов [Текст] / В.В. Жилин, Р.С. Халед Абдул, А.Ф. Рыбочкин, С.А. Филист // Экология и жизнь: сб. материал. XIV Междунар. научн.-практической. конф. / Пенза, 2008. С.17-19.

#### ИД №06430 от 10.12.01г.

Подписано в печать _____ 2009. Формат 60х84 1/16

Печатных листов 1,0. Тираж 100 экз. Заказ ____

Курский государственный технический университет.

Издательско-полиграфический центр Курского государственного технического университета.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94